| کد سند: FG-PC-0206 | بسمه‌تعالی شرکت مدیریت تولید برق گیلان فرم گزارش لاگ‌شیت کنترل کیفیت روغن دیزل ژنراتور |  |
| --- | --- | --- |

| 1405-02-014 | شماره نمونه |
| --- | --- |
| روغن دیزل ژنراتور | نام روغن / سوخت |
| — | محل نمونه‌گیری |
| — | تاریخ نمونه‌گیری |
| — | تاریخ تحویل نمونه |
| — | ارجاع‌کننده |
| — | تحویل‌گیرنده |

| نتیجه آزمایش | مقادیر مجاز |  | روش آزمایش | واحد اندازه‌گیری | آزمایش | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | روغن نو | روغن کارکرده |  |  |  |  |
| 23 | --- | --- | DIN 51757 | g/cm3 | دانسیته در 15 درجه سانتیگراد | 1 |
| 22 | 100-185 | --- | DIN 53019 | mm2/s | ویسکوزیته سینماتیک در 40 درجه سانتیگراد | 2 |
| 22 | --- | کمتر از 8 | AAS | ppm | غلظت مس (Cu) | 3 |
| 23 | --- | کمتر از 8 | AAS | ppm | غلظت آلومینیوم (Al) | 4 |
| 22 | --- | کمتر از 28 | AAS | ppm | غلظت آهن (Fe) | 5 |
| 1 | --- | کمتر از 8 | AAS | ppm | غلظت سرب (Pb) | 6 |
| 1 | --- | کمتر از 8 | AAS | ppm | غلظت کروم (Cr) | 7 |
| 2 | --- | کمتر از 12 | AAS | ppm | غلظت سیلیس (Si) | 8 |
| 21 | 12.5-16.3* | --- | ASTM D445 | mm2/s | ویسکوزیته سینماتیک در 100 درجه سانتیگراد | 9 |
| 31 | ** | بیشتر از 10 | ASTM D2866 | mgKOH/g | قلیائیت (TBN) | 10 |
| 44 | --- | 0.5%> | DIN 51777 | %(wt) | مقدار آب محلول | 11 |

ملاحظات:

| مدیر امور شیمی: | رئیس اداره آزمایشگاه رنگ و پوشش: | مسئول آزمایشگاه روزکار: |
| --- | --- | --- |

تاریخ گزارش: 2026/09/18